حفاظت در برابر پرتوها > محاسبه ضخامت حفاظ اطاق پرتونگاری گاما

راه اول: با استفاده از فاکتور گاما (Г)

با توجه به تعریف فاکتور گاما (Г) می توان نوشت :

Г =X0 . d2

A….

X0=Г . A

d2..

X0 = آهنگ پرتودهی بر حسبR/h  یا mSv/h در نقطه ای به فاصله d .

d = فاصله محل اندازه گیری (حفاظ) تا چشمه پرتوزا بر حسب m

A = پرتوزایی چشمه بر حسب Ci یا GBq

Г = فاکتور گاما بر حسب (mSv.m2 /GBq.h) یا  (R.m2/Ci.h)

چناچه آهنگ پرتودهی پس از حفاظ گذاری توسط ماده ای که تعداد لایه نیمه کننده آن n با تعداد لایه یکدهم کنند ه آن m است برابر X باشد در این صورت با توجه به هم ارز بودن آهنگ پرتودهی و شدت فوتونها و بدون منظور نمودن ضریب انباشت و پراکندگی می توان نوشت:

X0 = 2n

X.......

یا

Г . A = 2n

d2 .X.......

و

X0 = 10m

X………..

یا

Г . A = 10m

d2 .X……….

توسط روابط فوق می توان:

الف – با آگاهی پرتودهی پس از حفاظ X تعداد لایه نیمه کننده یا یکدهم کننده و در نتیجه ضخامت حفاظ را محاسبه نمود .

ب- با آگاهی از ضخامت حفاظ, آهنگ پرتودهی را پس از حفاظ بدست آورد. چنانچه ضریب انباشت و پراکندگی قابل اغماض نباشد، روش محاسبه به گونه ای دیگر است. (بگردید پیدا می کنید )

راه دوم: با استفاده از بار کار (W)

در رابطه زیر نشان داده شده است

Kux = Pd2

WUT

Kux  = ضریب عبور پرتو از حفاظ

P = حد آهنگ دز بعد از حفاظ

d = فاصله محل مورد نظر از منبع پرتو

W= بار کار دستگاه بر حسب میلی آمپر دقیقه در هفته (mA.min/week) برای پرتوهای X و

بر حسب میلی رنتگن در هفته(mR/week) برای پرتوهای Y

U = فاکتور کاربرد .

T = فاکتور اشغال

با محاسبه Kux  می توان براحتی ضخامت حفاظ را با استفاده از منحنی و یا جداول مربوطه محاسبه نمود. (بگردید پیدا می کنید )

مثال :

می خواهیم از یک اتاق با ابعاد 3×3×3 متر جهت پرتونگاری با چشمه Ir192 بقدرت 30 Ci به گونه ای استفاده کنیم که چشمه دقیقا" وسط اتاق قرار گرفته باشد.

الف- اگر جذب توسط دیوارها قابل اغماض باشد چه ضخامتی از بتون برای دیوارها باید پیش بینی شود تا خارج از اتاق حد آهنگ دز 25 µSv/h  باشد.

ب- اگر دیوارهای اتاق از بتون به ضخامت 35cm باشد ضخامت سرب کوبی اتاق حداقل چقدر باشد تا حد آهنگ درخارج از آن از 25 µSv/h  تجاوز ننماید.

حل الف

X0=Г . A

d2..

A = 30 Ci = 30×3.7×10 GBq=1110 GBq

Г= 0.13(mSv.m2 /GBq.h)

d =3÷2=1.5 m

X0=1110 . 0.13 =144.3 = 64.1 mSv/h

(1.5)2…..………2.25……………………

X0 = 2n

X.......

64.1×1000 µSv/h = 2n

25 µSv/h………….

2556.3 = 2n

n ≈ 11.3

ضخامت بتون = n×(HVL)

11.3×4.1=46.33 cm

حل ب

ضخامت بتن 45-35=10 cm

با توجه به رابطه هم ارزی سرب و بتون (از منحنی که بگردید پیدا می کنید ) برای Ir192 ضخامت سرب کوبی لازم تقریبا 1.5 mm سرب خواهد بود.

کتاب (4): دروس عمومی- تخصصی حفاظت در برابر اشعه ویژه مسئولین طرح و فیزیک بهداشت